실습3 첨부 샘플문서 · TRN제약(가상) 오송공장 일탈·OOS 조사 계획 초안에 쓰는 첨부자료 S3-1 일탈 최초보고서 · S3-2 시험기록 요약 — 함량(HPLC) · S3-3 장비·자재·공정 기록 발췌 · S3-4 일탈·OOS 관리 SOP 발췌 (교육용) ㈜아이앤씨피(I&CP) 대표 김정민 / jmkim@incpcorp.com · v3.0 · 2026.10.07

읽기 전에 이 문서 묶음의 회사·제품·성분·허가번호·인명은 모두 교육용으로 만든 가상자료입니다. 일부 자료는 실습 목적상 의도적으로 서로 다르거나 빠진 정보를 담고 있습니다. 외부 지식으로 빈칸을 채우지 마세요. AI에 첨부할 때는 이 파일을 그대로 올리거나, 같은 내용의 '붙여넣기용 TXT'를 사용합니다.

| TRN제약(가상) 오송공장 [S3-1] 일탈 최초보고서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | DEV-2026-031 | 개정/상태 | 접수 / 조사 전 |
| 작성 | QC 시험자 B | 일자 | 2026-09-16 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제목 | TRN-A정 배치 TA26015 출하시험 함량 기준일탈(OOS) |
| 제품 / 배치 | TRN-A정 50mg / TA26015 (제조일 2026-09-08) |
| 발생일시 (결과 확인) | 2026-09-14 10:20 |
| 인지일시 (QC책임자 C에게 통보) | 2026-09-14 11:05 |
| 보고일시 (QA 접수) | 2026-09-16 09:30 |
| 내용 | 함량 시험 결과 93.1% (기준 95.0~105.0%). 같은 날 15:40 시료액 2를 재주입하여 98.9%를 얻음. |
| 보고자 의견 | “최초 결과는 시료 조제 오류로 보이며, 재주입 결과가 적합하므로 적합 처리가 가능하다고 판단함.” |
| 즉시 조치 | 해당 배치 출하 보류 (2026-09-14) |
| 보고자 제안 등급 | 경미 |

| TRN제약(가상) 오송공장 [S3-2] 시험기록 요약 — 함량(HPLC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | LAB-TRNA-0914 | 개정/상태 | 원자료 요약 |
| 작성 | QC팀 | 일자 | 2026-09-14 |

기준: 95.0~105.0%. 시스템 적합성(SST): 이론단수 6,850(기준 2,000 이상) 적합 / 표준액 반복주입 RSD 0.4%(n=5, 기준 2.0% 이하) 적합 / 테일링 계수 1.1(기준 2.0 이하) 적합.

| 구분 | 조제 시각 | 주입 시각 | 결과 | 기록 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시료액 1 | 08:40 | 10:02 | 93.0% | - |
| 시료액 2 | 08:55 | 10:12 | 93.2% | “여과 중 필터 막힘으로 필터 1회 교체” (시험자 메모) |
| 최초 결과 (평균) | - | - | 93.1% | - |
| 시료액 2 재주입 | 동일 시료액 | 15:40 | 98.9% | QC책임자 승인 기록 없음. 재주입 전 SST·표준액 주입 기록 없음 |

| TRN제약(가상) 오송공장 [S3-3] 장비·자재·공정 기록 발췌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | QC-REC-0914 | 개정/상태 | 기록 발췌 |
| 작성 | QC팀 | 일자 | 2026-09-15 |

| 대상 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| HPLC-03 | 적격성평가(교정) 유효기한 2026-12-31 — 유효 |
| 컬럼 C18-017 | 누적 주입 1,180회. 컬럼 관리 SOP 교체 기준: 1,000회 또는 SST 부적합 시 |
| 저울 BAL-02 | 2026-09-14 일일점검 적합 |
| 표준품 RS-TRX-07 | 사용기한 2026-10-31, 보관 조건 적합 |
| 시료 여과 필터 | 0.45 μm PVDF, 로트 F2608 — 같은 로트로 수행한 다른 시험 2건은 특이사항 없음 |
| 공정 중 시험 (2026-09-09) | 타정 함량균일성(n=10) 평균 99.8%, 적합 |

| TRN제약(가상) 오송공장 [S3-4] 일탈·OOS 관리 SOP 발췌 (교육용) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | QA-SOP-008 | 개정/상태 | v7 / 유효 |
| 작성 | QA팀 | 일자 | 2026-02-01 |

4.1 보고: 일탈을 인지한 후 24시간 이내에 QA에 보고한다.

4.2 등급: 출하시험 기준일탈(OOS)과 제품 품질에 영향을 줄 가능성이 있는 일탈은 ‘중대’, 그 외는 ‘경미’. 등급은 QA가 확정한다.

4.3 조사 기한: 인지일로부터 중대 30일, 경미 15일(달력일) 이내 조사를 완료한다. 연장 시 사유와 QA 승인을 기록한다.

4.4 OOS 1단계(실험실) 조사: 시험자와 QC책임자가 원자료·계산·시료 조제·기기·표준품·SST를 확인한다. 명백한 실험실 오류가 문서로 확인된 경우에만 결과를 무효화할 수 있다.

4.5 재시험·재주입은 QC책임자가 승인한 사전 계획에 따라서만 수행하며, 계획 없이 얻은 결과는 판정에 사용하지 않는다.

4.6 최초 OOS 결과를 다른 결과와 평균하여 적합 판정을 내리지 않는다.

4.7 근본원인 확인 후 CAPA를 수립하고, 유효성 평가 기준을 함께 정한다.

※ 교육용 가상 SOP. 구성은 FDA OOS 가이던스(2022.5), 21 CFR 211.192, EU GMP Chapter 1 #1.4(xiv)를 참고했다.